| Prüfanweisung für Messschieber |
| --- |
| Nr. | Arbeitsvorgänge |
| 1 | Visuelle Prüfung auf Beschädigungen, scharfe Kanten und Grate, Korrosion u. ä. |
| 2 | Nacharbeit leichter Beschädigungen - wenn nicht instandsetzungsfähig, dann aussortieren |
| 3 | Beschriftung, Kennzeichnungsnummer |
| 4 | Prüfung |
| 4.1 | Sichtprüfung |
|  | Strichskalen und Ziffern auf Lesbarkeit prüfen |
|  | Bei Strichskalen: Alle Teilstriche müssen gerade, randscharf und gleich breit sein. |
|  | Bei Ziffernanzeigen: Möglichst alle Stellen der Anzeige auf 8 einstellen. Ziffern müssen vollständig und gut lesbar sein. Der Messwert muss an jeder beliebigen Stellung des Messschiebers eindeutig angezeigt werden. |
| 4.2 | Funktionsprüfung |
|  | Der Messschieber muss sich über den ganzen Funktionsbereich leicht und ohne Spiel verschieben lassen. |
|  | Ist der Messschieber mit einer Tiefenmessstange versehen, so ist darauf zu achten, dass diese fest und ohne Spiel mit dem Schieber verbunden ist. |
|  | Feststelleinrichtung überprüfen: Der Wert darf sich bei Klemmung nicht ändern. |
| 4.3 | Maßprüfung |
|  | Parallelität der Messflächen für Außenmessung: Bei Anschlag der Messflächen Parallelität durch Lichtspalt prüfen. Die Parallelität muss auch nach Betätigung der Feststellschraube erhalten bleiben. |
|  | Nullstellung der Tiefenmessstange in Anschlagstellung prüfen. |
|  | Abweichung der Anzeige: Bei Außenmessungen mit Parallelendmaßen an mehreren Stellen über den Messbereich verteilt, bei Innenmessungen an einer Stelle mit Lehrring ermitteln. |
| 5 | Auswertung und Prüfentscheid |
| 5.1 | Die ermittelten Werte müssen innerhalb der festgelegten Fehlergrenzen liegen |
| 5.2 | Prüfentscheid: z.B. Prüfmittel freigeben, Instand setzen oder ersetzen |
| 6 | Dokumentation |
| 6.1 | Protokollieren der Prüfdaten, nächster Prüftermin |
| 6.2 | Prüfvermerk anbringen |